特定細胞加工物概要書

再生医療等名称：

自家多血小板血漿（PRP）を用いた関節内組織損傷に対する治療

再生医療等提供計画申請者：

医療機関名　　{{医療機関/名称（診療所開設届上）}}

氏名　　　　　{{管理者（院長/病院長）}}

| № | 項目及び内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 特定細胞加工物を使用する再生医療等に関する事項 |  |  |  |  |  |  |
| (ｱ) | 再生医療等の名称 | 自家多血小板血漿（PRP）を用いた関節内組織損傷に対する治療 |  |  |  |  |
| (ｲ) | 再生医療等の提供を行う医療機関 | 名称）{{医療機関/名称（診療所開設届上）}} 所在地）{{医療機関/住所（診療所開設届上）}} 連絡先）TEL：{{電話番号}} |  |  |  |  |
| (ｳ) | 再生医療等提供計画の実施責任者 |  | {{開設者（診療所開設届上）※医療法人でない場合}} |  |  |  |
| (ｴ) | 再生医療等の概要 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 | 自家多血小板血漿（PRP）を用いた関節内組織損傷に対する治療は、患者自身から採取した血液を遠心分離して得られる自家小板血漿を投与する医療技術である。原料は患者本人の末梢血であり、他に動物に由来する原料等を使用しないことから、動物由来の感染症のリスクは極めて低く、安全性が高い。投与を受ける者から採取した血液を用い、幹細胞を利用せず、人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的として、培養を行わず製造した多血小板血漿を非相同利用する医療技術であることから、第二種再生医療等技術と判断した。 |  |  |  |  |
|  | 適応疾患等 | 関節内組織損傷（変形性関節症、関節内軟骨損傷、離断性骨軟骨炎、半月板損傷、関節炎、滑膜炎、関節内靱帯損傷、関節唇損傷）を対象疾患とし、以下の要件を満たす者を対象とする。 (1) 対象疾患を有すること (2) 患部が感染症等に罹患していないこと (3) 当該再生医療等の提供を受けることが可能な健康状態であること (4) 判断能力があり、この治療について十分説明を受け、その内容を理解し同意していること(中学生以上且つ18歳未満の未成年の場合は代諾者の同意を得た者) また以下の「除外基準」のいずれかの要件を満たす者には当該治療を行わない。 (1)治療中の造血器悪性腫瘍の患者 (2)対象となる部位に感染巣等の形成を認める (3)重度の糖尿病等免疫機能の低下が危惧される (4)その他、重篤な感染症を罹患している等、本再生医療等を提供する医師が当該治療を不適当と判断した患者 |  |  |  |  |
|  | 期待される効果 | 自家多血小板血漿による治療の本態は、濃縮血小板に含まれる様々な成長因子と血漿内の成長因子・糖蛋白が、生体内のバランスを保った状態で複合的に組織損傷に作用することにより、腱・靭帯・半月板・軟骨などの運動器組織の修復過程を促進するものと考えられている（青戸ら. 整・災外 57:965-970, 2014）。 また、多血小板血漿による損傷部位の修復メカニズムは、これらの成長因子がネットワークを形成して、損傷部位周囲の細胞（幹細胞等）を活性化させるものと考えられている（井上. 整・災外 57:1017-1025, 2014）。 以上より、多血小板血漿に含まれる細胞増殖に関与する成長因子により修復力の活性化および早期治癒を期待する。 |  |  |  |  |
|  | 妥当性についての検討内容 | 自家多血小板血漿による治療の本態は、濃縮血小板に含まれる様々な成長因子と血漿内の成長因子・糖蛋白が、生体内のバランスを保った状態で複合的に組織損傷に作用することにより、腱・靭帯・軟骨などの運動器組織の修復過程を促進するものと考えられている（青戸ら. 整・災外. 57:965-970, 2014）。また、自家PRPによる損傷部位の修復メカニズムは、これらの成長因子がネットワークを形成して、損傷部位周囲の細胞（幹細胞等）を活性化させるものと考えられている（井上. 整・災外. 57:1017-1025, 2014）。さらに慢性疾患である変形性関節症に対しても、自家PRPは臨床症状を緩和することが報告されている。(青戸ら. 日整会誌 89:S734, 2015；Gobbi et al. Sports Health 4:162-172, 2012；Napolitano et al. Blood Transfus 10:72-77, 2012；Mikel Sa´ nchez1, Jorge Guadilla1, Nicola´ s Fiz1 and Isabel Andia2：Ultrasound-guided platelet-rich plasma injections for the treatment of osteoarthritis of the hip. Rheumatology 2012;51:144150)本治療では、自家PRPを肩関節・肘関節・手関節・指関節・股関節・膝関節・足関節における変形性関節症および関節腔に投与することにより、組織修復促進作用による症状の緩和や早期スポーツ復帰が期待される。 関節腔への自家PRPは、安全性が高くリスクの少ない治療である。実際に、スポーツ傷害や変形性膝関節症・股関節症等の治療として自家PRPを用いた治療が応用され、その有効性について報告されているが、本治療に起因すると考えられる重大な副作用の報告はない（青戸ら. 日整会誌 89:S734, 2015；Gobbi et al. Sports Health 4:162-172, 2012；Napolitano et al. Blood Transfus 10:72-77, 2012；Siclari et al. Clin Orthop Relat Res 470:910-919, 2012；金森ら. 関節外科 34:79-84, 2015）。また、患者自身の血液を用いるため、拒絶反応の可能性が極めて低く、倫理的な問題も克服できる。さらに、自家PRPの製造は、培養工程を伴わず、短時間の操作で人体への投与が行われることから、細胞加工物に対する汚染リスクが極めて低い。 本治療領域では、他の治療（ヒアルロン酸注入、非ステロイド性抗炎症薬、ステロイド性抗炎症薬）も存在するが、これらは症状を軽減するだけの対症療法に過ぎない。本治療においては、自家PRPが組織損傷に作用することにより、腱・靭帯・軟骨などの運動組織の修復過程を促進することが期待でき、これら既存治療法と比べて、効果に関して十分なメリットがあると言える。また、安全性に関しては、これら既存治療法で危惧されるアレルギー、薬剤の副作用等を回避することができ、投与による治療であるため、患者への侵襲性も低い。さらに副作用の可能性が極めて低く簡便に行えるものとして欧米ではすでに普及している治療法であり、補助的な治療法又は他治療法での難治症例にも奏効する可能性が報告されている。そのため、対症療法を選択せざるを得ない患者に対しても、積極的に治療を施すことができる可能性もある。 しかしながら、本治療における不利益として挙げられることは、患者自身の血液から作製された自家PRPの自己修復力を用いるため、効果に個人差があり、効果が確実に得られるとは限らないことである。また、感染症を起こしている部位の治療をすることはできないこと、安全性の観点では、アレルギー反応や汚染リスクを完全に否定することはできず、投与に伴う一時的な痛みや腫れ等が発生することが挙げられる。 以上を総合的に判断した結果より、当該再生医療等の提供による利益は不利益を上回ると十分予測されるため、当該再生医療等の提供には妥当性があると考える。 |  |  |  |  |
|  | 安全性についての検討内容の概要 | 関節内への自家多血小板血漿の注入は、安全性が高くリスクの少ない治療である。実際に、変形性膝関節症等の治療として自己多血小板血漿を用いた治療が応用され、その有効性について報告されているが、本治療に起因すると考えられる重大な副作用の報告はない（青戸ら. 日整会誌 89:S734, 2015；Gobbi et al. Sports Health 4:162-172, 2012；Napolitano et al. Blood Transfus 10:72-77, 2012；Siclari et al. Clin Orthop Relat Res 470:910-919, 2012, 金森ら. 関節外科 34:79-84, 2015）。 また、患者自身の血液を用いるため、拒絶反応の可能性が極めて低く、倫理的な問題も克服できる。さらに、多血小板血漿の製造は、培養工程を伴わず、短時間の操作で人体への注入が行われることから、細胞加工物に対する汚染リスクが極めて低い。 本治療領域では、他の治療（ヒアルロン酸注入、非ステロイド性抗炎症薬、ステロイド性抗炎症薬）も存在する。自家多血小板血漿による治療においては、これら既存の治療法で危惧されるアレルギー、薬剤の副作用等を回避することができる。 また、投与による治療であるため、患者への侵襲性も低い。しかしながら、この治療では、患者自身の血液から作製された自家多血小板血漿の自己修復力を用いるため、効果に個人差があり、効果が確実に得られるといった有効性について十分に確立しているとは言えない。また、感染症を起こしている部位の治療や、神経を直接治療することはできない。また、注射に伴う一時的な痛みや腫れ等が発生することがある。 本治療法は、副作用の可能性が極めて低く手軽に行えるとして欧米ではすでに普及している治療法であり、他治療法での難治症例にも奏効する可能性が報告されている。 以上にあげた科学的文献その他の関連する情報（研究論文や学術集会の発表等）により、当該再生医療等技術の安全性について現時点での科学的水準に基づき可能な範囲で検討した結果、当該再生医療等技術の安全性に特段の問題はないと考える。 |  |  |  |  |
|  | 該再生医療等の国内外の実施状況等 | 3ヶ月以上続く膝関節痛（VAS：35以上、Kellgren-LawrenceのGrade：1-3）患者6名（50歳以上75歳未満）より末梢血を採取後、1回遠心（2100 rpm・8分）を行った。赤血球及び白血球を含まない血漿層を抽出してPRPを作製し、1週間おきに計3回、関節内注入した。評価項目は注射時及び経過観察期間における有害事象の有無と詳細、疼痛が半減する患者の割合とした。 PRP関節内注入を受けた6名（経過観察期間：治療終了後5ヶ月1名、4ヶ月1名、3ヶ月2名、1ヶ月2名）において、注射直後に出現した注射部位の疼痛・皮下出血、膝のこわばりが観察されたが、数日で自然軽快した。全例評価が可能な治療終了後1ヶ月時点でのVASは、治療前と比較して全例で低下し、6名中5名において疼痛が半減した。青戸ら：日本人変形性膝関節症患者に対する多血小板血漿関節内注射治療の安全性と有効性．日整会誌 89：S734（2015） |  |  |  |  |
| - 特定細胞加工物に関する事項 |  |  |  |  |  |  |
| (ｱ) | 名称 | 自家多血小板血漿 |  |  |  |  |
| (ｲ) | 特定細胞加工物の概要（特定細胞加工物の特性及び規格、規格の設定根拠、外観等、成分及びその分量 | 当該再生医療等に用いる特定細胞加工物は、患者由来血液より作製された多血小板血漿（PRP）である。採取した血液を、遠心分離して得られる濃縮液 規格として、異常な濁りを認めないこと、異物の混入を認めないことを設定。 設定根拠としては、異常な濁り若しくは異物の混入は特定細胞加工物の安全性に重大な影響を及ぼすため。 外観は黄白色～黄褐色の液状。 多血小板血漿（状態や治療部位により、最終細胞加工物の量は異なる） |  |  |  |  |
| (ｳ) | 原料等及び原料等の規格 | 当該特定細胞加工物の製造のために、以下の原料を用いる。 ・加工当日に患者本人より採取した血液：静脈血{{必要な採血量}} （使用するPRPキットにより採取する血液量は異なる） ・PRPキット (A) {{PRPキットメーカー①（右記タブから選択）}} (B) {{PRPキットメーカー②（右記タブから選択）}} (C) {{PRPキットメーカー③（右記タブから選択）}} ・滅菌汎用注射筒 ・抗凝固剤（ACD-A液） 当該特定細胞加工物は、採取した原料（患者血液）を比重遠沈法にて分離することで抽出した自家多血小板血漿を回収し滅菌汎用注射筒に充填したものである。原料規格として取扱検査を設定した。 ・外観検査 加工前に採取した血液を目視にて観察し、以下の基準に適合することを確認し、記録する。 ＜規格＞ 異常な濁りを認めないこと ・異物検査 加工前に採取した血液を目視にて観察し、以下の基準に適合することを 確認し、記録する。 ＜規格＞ 異物の混入を認めないこと |  |  |  |  |
| (ｴ) | 使用上の注意及び 留意事項 | 作製した多血小板血漿は速やかに投与すること |  |  |  |  |
| - 特定細胞加工物の製造及び品質管理に関する事項 |  |  |  |  |  |  |
| (ｱ) | 細胞培養加工施設 | 名 称）{{細胞培養加工施設の名称}} 所在地）{{医療機関/住所（診療所開設届上）}} |  |  |  |  |
|  | 製造委託の範囲 | 製造委託は行わない |  |  |  |  |
| (ｲ) | 製造方法 | 原料となる細胞の採取の方法 ・採血は{{採血場所}}で行う。 ・PRPキットは、以下のキットより、患者の希望と状態を踏まえて再生医療等を行う医師が決定する。細胞の採取方法は以下の通り。 ①{{PRPメーカー①細胞採取の方法}} ②{{PRPメーカー②細胞採取の方法}} ③{{PRPメーカー③細胞採取の方法}} ・当該細胞加工物の製造のために、以下の原料を用いる。 加工当日に患者本人より採取した末梢血。 ・細胞培養加工施設にて、PRPキットに応じて以下の加工を行い、PRPを採取する。なお、採血および遠心分離を除く工程は{{クリーンベンチ又はクリーンブース（右記タブより選択）}}内にて行う。 ①{{PRPメーカー①細胞の加工の方法}} ②{{PRPメーカー②細胞の加工の方法}} ③{{PRPメーカー③細胞の加工の方法}} |  |  |  |  |
|  | 品質管理 |  |  |  |  |  |
|  | 原料及び資材の受入検査 | 各原料等に対する試験及び判定基準は以下のとおり。 |  |  |  |  |
|  |  | 検査名：患者より採取した血液に対する受入検査 |  |  |  |  |
|  |  | 検 体：患者より採取した血液（全数検査） |  |  |  |  |
|  |  | 方 法：目視により、以下の判定基準を満たすことを確認する。 |  |  |  |  |
|  |  | 試験項目 |  |  | 判定基準 |  |
|  |  | 外観検査 |  |  | 血液を採取した容器に破損がないこと |  |
|  |  |  |  |  | 血液を採取した容器から血液の漏れがないこと |  |
|  |  | 検査名：滅菌汎用注射筒又は専用容器に対する受入検査 |  |  |  |  |
|  |  | 検 体：滅菌汎用注射筒又は専用容器（全数検査） |  |  |  |  |
|  |  | 方 法：目視により、以下の判定基準を満たすことを確認する。 |  |  |  |  |
|  |  | 試験項目 |  |  | 判定基準 |  |
|  |  | 外観検査 |  |  | ひび・割れ・その他の異常がないこと |  |
|  | 工程内試験 | 工程内試験の判定基準は以下のとおり。 |  |  |  |  |
|  |  | 検査名：工程内検査 |  |  |  |  |
|  |  | 検 体：遠心分離の後の特定細胞加工物（全数検査） |  |  |  |  |
|  |  | 方 法：目視により、以下の判定基準を満たすことを確認する。 |  |  |  |  |
|  |  | 試験項目 |  |  | 判定基準 |  |
|  |  | 目視による外観検査 |  |  | 血漿分画に溶血を認めないこと |  |
|  |  |  |  |  | 血液凝固を認めないこと |  |
|  | 最終特定細胞加工物の試験 | 最終特定細胞加工物に対する試験及び判定基準は以下のとおり。 |  |  |  |  |
|  |  | 試験名：取扱い検査 |  |  |  |  |
|  |  | 検 体：滅菌汎用注射筒に充てんされた自家多血小板血漿（全数検査） |  |  |  |  |
|  |  | 方 法：目視により、以下の判定基準を満たすことを確認する。 |  |  |  |  |
|  |  | 試験項目 |  |  |  | 判定基準 |
|  |  | 目視による外観検査 |  |  |  | 異常な濁りを認めないこと 外観は黄白色～黄褐色の液状 |
|  |  |  |  |  |  | 異物の混入を認めないこと |
| (ｳ) | 特定細胞加工物の 取扱いの決定方法 | 適合条件：当該再生医療等を行う医師は、特定細胞加工物製造事業者の細胞培養加工施設（本再生医療等の提供を行う医療機関内）から、製造及び品質管理の状況について報告を受け、投与開始前に投与の可否を判断する。 当該再生医療等を行う医師は、報告を受けた製造及び品質管理の状況のうち、特定細胞加工物の取扱い検査にすべて適合している場合に「可」と判断する。 逸脱時の決定方法：受入検査に逸脱した原料等は使用しない。 工程内試験逸脱時は、該当する特定細胞加工物を適切に廃棄する。 取扱い検査逸脱時は、逸脱品として表示・識別し、取扱いの決定に従い、適切に取り扱う。 ただし、検査に逸脱した場合は、製造を開始せずに、実施責任者へ報告する。 |  |  |  |  |
| (ｴ) | 特定細胞加工物の表示事項 | 表示ラベル |  | 患者ID等識別コードを作業トレーに表示する。 |  |  |
|  |  | 表示内容 |  | 患者ID等の識別コード |  |  |
| (ｵ) | 保管条件 | 自家多血小板血漿の製造は患者来院に合わせて実施し、同日中に患者に提供するため、原則として自家多血小板血漿は保管しない。 |  |  |  |  |
|  | 投与可能期間 | 製造後速やかに投与する。 |  |  |  |  |
| (ｶ) | 特定細胞加工物の輸送方法 | 採血、細胞の加工及び関節腔への投与はすべて同一の医療機関内で行うため、細胞培養加工施設から再生医療等の提供を行う医療機関への特定細胞加工物の輸送は行わない。ただし、無菌操作等区域から、自家多血小板血漿を充填した滅菌汎用注射筒を移動する際は、無菌操作等区域内で密封し、滅菌トレーに乗せて移動する。 |  |  |  |  |
| (ｷ) | その他製造 ・品質管理に係る事項 | 細胞培養加工施設からの特定細胞加工物の提供の管理と取扱いの決定に関する手順書 検証又は確認に関する手順書 品質の照査に関する手順書 変更の管理に関する手順書 逸脱の管理に関する手順書 品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順書 重大事態報告等に関する手順書 自己点検に関する手順書 教育訓練に関する手順書 入退出手順書 文書及び記録の管理に関する手順書 |  |  |  |  |